Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

Ul. Wojska Polskiego 7

72-200 Nowogard

www.szpital.nowogard.pl

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33111800-9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

\

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG                   oraz dostawa aparatu USG  dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (ZOL) w Resku                                                    Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie”

Znak sprawy L.dz.01748/09/2019

z dnia 23.09.2019r

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 EURO na:

Zatwierdzam:

………………………..

data i podpis

- Nazwa i adres zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard

REGON 812372658,  NIP 856-16-67-533

PKD  8610 Z

Nr księgi rejestrowej: 000000018290,  Data rejestracji: 21.06.2001

KRS nr 0000023921,Rok rozpoczęcia działalności: 01.07.2001r

Organ założycielski: Gmina Nowogard

Adres poczty elektronicznej e-mail: spsr_nowogard@wp.pl

Adres strony internetowej www.szpital.nowogard.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwana dalej „Ustawą PZP”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG oraz zakup aparatu USG dla potrzeb ZOL w Resku przy ul. Szpitalnej 8  Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 i Tabela nr 1  do SIWZ.

UWAGA: Prace odbywać się będą na terenie czynnie funkcjonującego obiektu (Zakład Opiekuńczo  Leczniczy). W związku z powyższym zabrania się prowadzenia prac, którym towarzyszy nadmierny hałas 
w godzinach wieczorno-nocnych.

Kod CPV:  33111800-9 Diagnostyczny system rentgenowski

Zamawiający przewiduje wizję lokalną pomieszczeń i urządzeń pracowni RTG w dniu 02-04.10.2018 r. o godz. 11ºº. Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłoszenie swojej obecności na adres e-mail podany 
w pkt 1 SIWZ w terminie do 01-10-2018r.

4. Termin wykonania zamówienia: do 70 dni od dnia zawarcia przedmiotowej  umowy.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunku udziału w postępowaniu.

5.1) Podstawy wykluczenia :

5.1.1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie  art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

5.1.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp pkt. 1-3 z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:

a)zamawiającym,

b)osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c)członkami komisji przetargowej,

d)osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

5.2) Warunki udziału w postępowaniu

5.2.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej tj.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca  udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  co najmniej dwóch dostaw cyfrowych aparatów RTG. Wymaga się, aby każda z dwóch ww. dostaw była o wartości co najmniej 450 000,00 zł brutto.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających  brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składanych do oferty.

1)  Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji - zgodne                             z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

6A. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art 25 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności zyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6B. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art 25 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:

- wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

6C. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp:

- Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu – aparatu RTG oraz certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną

- Oświadczenie potwierdzające, że oprogramowanie jest zarejestrowane/zgłoszone w Polsce, jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC

- Oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów i/lub deklaracji potwierdzających spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE oraz ustawy o wyrobach medycznych (zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia).

- Instrukcja obsługi w formie elektronicznej

- Dokumentacja techniczna

- Materiały informacyjne uwiarygodniające podane informacje techniczne (katalogi, opisy, foldery itp.) w języku polskim, na podstawie, których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, itp.

- Oświadczenie o zaoferowanym okresie gwarancji (min.24 miesiące)

- Oświadczenie o zabezpieczeniu serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat.

7. Wykonawcy ubiegające się o zamówienie wspólnie.

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3)Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4)Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

8. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia.

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2)Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3)Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13- 22 i ust. 5 pkt 1-3 Pzp.

4) Jeżeli zdolności techniczne innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne, o których mowa w SIWZ.

5) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

6)Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ.

9. Udział podwykonawcy

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składa oświadczenie w przedmiocie braku istnienia podstaw wykluczenia podwykonawców z udziału w postępowaniu.

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

10. Udział wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6A,6B i 6C przedkłada na żądanie zamawiającego  –– dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 10 b) powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 10 a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby  lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć  złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

11. Wykaz pozostałych dokumentów składanych do oferty:

a) druk oferty wg załącznika nr 4 do SIWZ

b) pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, jako uprawniona do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Kontakt pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

- bieżąca korespondencja dotycząca pytań i odpowiedzi do SIWZ- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej            ( e- mail Zamawiającego: spsr_nowogard@wp.pl),

- zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,

- złożenie oferty, przekazywanie oświadczeń, dokumentów - w formie pisemnej.

Z-ca dyr. ds. adm-tech. - Jan Słaby tel. +48 91 – 3921356 wew. 167

13. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

14. Termin związania ofertą:

30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

15. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę stanowią następujące dokumenty:

- druk oferty - zgodny z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia art. 25a ust. 1 Ustawy PZP – zgodne z załącznikiem nr 2                        do SIWZ;

- oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 1 Ustawy PZP – zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

- pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy jako uprawniona do jego reprezentowania;

Oferta powinna być sporządzona w formie papierowej w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski i powinny być poświadczone przez Wykonawcę. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez pełnomocnika, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania jednego Wykonawcy lub konsorcjum. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na dostawę cyfrowego aparatu RTG i USG” - nie otwierać przed dniem 07-10-2019 roku, do godz. 11:00”. Na kopertach należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do 07-10.2019 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego –

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7,   72-200 Nowogard

Sekretariat, gabinet z-cy dyr. ds. adm-technicznych, I piętro, budynek Administracja + Przychodnia

Otwarcie ofert w 07-10-2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego –

Sekretariat, gabinet z-cy dyr. ds. adm-technicznych, I piętro, budynek Administracja + Przychodnia

17. Opis sposobu obliczania ceny oraz innych kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów sposobu oceny ofert:

- Cena – max 60 pkt

Cena najtańszej oferty

---------------------------     x  60 pkt  =

Cena badanej oferty

Cena powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia.

Cena oferty - winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

Nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe.

Cena podana w ofercie powinna być wyliczona na podstawie załączonego do SIWZ opisu przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem wszystkich kosztów, w tym: dowozem pracowników, ubezpieczeniem, zakupem materiałów itd.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

Cena oferty jest ceną ryczałtową i za tą cenę Wykonawca ma wykonać zakres dostawy określony w SIWZ.

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Zaoferowane parametry techniczne – max 40 pkt

Oferta z najwyższą ilością punktów dot. parametrów technicznych

--------------------------------------------------------------------------------------     x  40 pkt  =

Oferta badana w zakresie punktów za parametry techniczne

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny łącznie.

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18.1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofertę o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności  wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o której mowa w 18.1 lit. a lub d SIWZ, na stronie internetowej.

18.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

18.4. Zamawiający prześle Wykonawcy umowę listem poleconym.

18.5. Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

18.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy PZP wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.

19. Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI Ustawy PZP.

W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. określenia warunków udziału w postępowaniu;

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3. odrzucenia oferty odwołującego;

4. opisu przedmiotu zamówienia;

5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie wnosi się do Prezesa (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni licząc od dnia przesłania informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

22. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

23. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art 67 ust 1 pkt 7.

25. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

26. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: spsr_nowogard@wp.pl

Strona internetowa Zamawiającego: www.szpital.nowogard.pl

27.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

28. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

29. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

30. Zamawiający nie stawia warunków zatrudnienia przez wykonawcę pracowników biorących udział w niniejszym zamówieniu.

31. Zamawiający nie wymaga składania katalogów elektronicznych.

32. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz akty normatywne dot. przedmiotu zamówienia.

Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o wykluczeniu,

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 4 do SIWZ - druk OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik nr 1 do SIWZ

L.dz. 01748/09 /2019  z dn. 23.09.2019r

Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG oraz zakup aparatu USG dla potrzeb ZOL w Resku przy ul. Szpitalnej 8  Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w szczególności jest:

- Przystosowanie (modernizacja/adaptacja) pomieszczenia pracowni RTG dla potrzeb nowego cyfrowego aparatu RTG z wyposażeniem.

- Dostawa, montaż i uruchomienie nowego cyfrowego aparatu RTG z wyposażeniem

- Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych i przekazanie ich Zamawiającemu w postaci protokołu.

- Wykonanie i przekazania zaakceptowanego przez SANEPID projektu osłon stałych dla pracowni RTG.

- Dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej montażowo-instalacyjnej i przekazania jej Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej.

- Dostawa, montaż i uruchomienie nowego aparatu USG

- Przeszkolenie personelu Zamawiającego.

- Wykonywanie napraw w okresie udzielonej gwarancji.

Ad.1 Przystosowanie pomieszczenia pracowni RTG dla potrzeb nowego cyfrowego aparatu RTG z wyposażeniem.

W zakres prac wchodzi min:

- Wykonanie ekspertyzy stropu w celu potwierdzenia możliwości zainstalowania aparatu RTG.

- Uzyskanie koniecznych pozwoleń i odbiorów, w tym Sanepidu oraz pozwolenia na użytkowanie pracowni RTG

- Wykonanie nowych ścian działowych zapewniających podział pomieszczenia na  części – pracownia RTG, sterownia, kabina pacjenta.

- Przeniesienie umywalki jeśli taka konieczność wyniknie z nowo utworzonych pomieszczeń.

- Modernizacja wentylacji nawiewno wywiewnej z dostosowaniem do sufitu podwieszanego  oraz pomiar skuteczności wentylacji

- Wykonanie projektu osłon stałych.

- Wykonanie osłon stałych zgodnie z projektem, wraz z dostarczeniem i zamontowaniem drzwi ochronnych i okna ochronnego.

- Wymiana wykładziny na antyelektrostatyczną wraz z niezbędnymi pracami w zakresie przygotowania                                        i wyrównania podłoża.

- Wymiana grzejników na higieniczne.

- Dwukrotne malowanie ścian farbą zmywalną wraz z wykonaniem niezbędnych napraw. Kolor farb zostanie wybrany przez Zamawiającego po zawarciu umowy z przyszłym Wykonawcą.

- Wykonanie sufitu podwieszanego w wykonaniu higienicznym.

- Wymiana oświetlenia. Nowe oświetlenie w suficie podwieszanym z możliwością przyciemniania.

- Wykonania zasilania aparatu RTG zgodnie z wymogami producenta aparatu, wraz z tablicą rozdzielczą. Instalacja zasilająca musi obejmować również m.in. lampę ostrzegawczą, przycisk włącz/wyłącz oraz wyłączniki awaryjne. Konieczne jest sprawdzenie czy obecny kabel z rozdzielni głównej budynku zapewni wymagane przez producenta aparatu RTG parametry zasilania. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia wymagań konieczna jest wymiana kabla na spełniający wymagania.

- Wykonanie instalacji i gniazd zasilających w sterowni i pracowni w ilości niezbędnej do pracy aparatu.

- Wykonanie instalacji i gniazd sieciowych w sterowni, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci Szpitala niezbędnym do pracy dostarczonego systemu.

- Zapewnienie niezbędnych pomiarów i protokołów we wszystkich branżach, koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie pracowni rtg.

- Wymiana wejściowych drzwi ochronnych do pracowni rtg.

- Demontaż rolet okiennych.

- Montaż rolet okiennych przyciemniających.

Ad. 2 Dostawa, montaż i uruchomienie nowego cyfrowego aparatu RTG z wyposażeniem.

Opis min wymaganych parametrów cyfrowego aparatu RTG wraz z wyposażeniem IT zawiera TABELA NR 1                                  pkt. 1 i 2

Ad. 7 Dostawa, montaż i uruchomienie nowego  aparatu USG z wyposażeniem

Opis min wymaganych parametrów aparatu USG wraz z wyposażeniem zawiera TABELA NR 1  pkt. 3

Załącznik nr 2 do SIWZ

L.dz. 01748/09 /2019  z dn. 23.09.2019r

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Szpital Rejonowy w Nowogardzie

Wojska Polskiego7, 72-200 Nowogard

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG oraz zakup aparatu USG dla potrzeb ZOL w Resku przy ul. Szpitalnej 8  Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie".

prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1- 3 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

L.dz. 01748/09 /2019  z dn. 23.09.2019r

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Szpital Rejonowy w Nowogardzie

Wojska Polskiego7, 72-200 Nowogard

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG oraz zakup aparatu USG dla potrzeb ZOL w Resku przy ul. Szpitalnej 8  Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie".

prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

L.dz. 01748/09 /2019  z dn. 23.09.2019r

.............................................		                              ........................... dnia ..........................

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

Nazwa i siedziba Wykonawcy...................................................................................................................

Tel/fax…………………………adres e-mail: …………………………………………………………

NIP………………………………………

REGON…………………………………

nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu nr L.dz.01748/09/2019 na wykonanie zamówienia pn: "Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG oraz zakup aparatu USG dla potrzeb ZOL w Resku przy ul. Szpitalnej 8  Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie".

oferujemy:

- Cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia:

cena brutto zł : ..............................................

cena brutto słownie zł: ...........................................

w tym:

| l.p. | nazwa | ilość | cena netto w zł | wartość netto w zł | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adaptacja pomieszczeń pracowni RTG | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparat cyfrowy RTG | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | System IT do aparatu RTG | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparat USG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

- Oferujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia wynoszący ……. tygodni (__dni)

- Oświadczam/my, że cena brutto ryczałtowa wskazana w ust. 1 obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam/y, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

- Akceptuję/emy przedstawiony w SIWZ wzór umowy i we wskazanym przez Zamawiającego terminie zobowiązujemy się do jej podpisania, na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503).

- Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie*/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (*niepotrzebne skreślić).

- Oświadczam, że niżej wymienione części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom:

| NIE DOTYCZY*/ DOTYCZY* | O ile dotyczy podać zakres - opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić.

Nie wypełnienie powyższej tabeli spowoduje przyjęcie, iż Wykonawca samodzielnie, bez udziału podwykonawców, wykona niniejsze zamówienie.

- Należymy do grupy małych i średnich przedsiębiorstw: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

- .................................................................

- .................................................................

- Wszelkie informacje dot. niniejszego postępowania można przesyłać na adres:

Pani/Pan …………………………………… nr telefonu……………………………………….

Adres e-mail: …………………………….…………

Nr fax ……………….……..………….……………

- Załącznikiem do niniejszej oferty jest wypełniony i podpisany opis wymagalnych parametrów dot. przedmiotu zamówienia tj. TABELA NR 1.

___________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Tabela nr 1

Opis wymagalnych  parametrów dot. przedmiotu zamówienia - załącznik do  OFERTY :

1. Cyfrowy aparat rtg do zdjęć płucno-kostnych z lampą w systemie podłogowym

Producent, typ / model aparatu / rok produkcji (podać) _____________________________________________________________________

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana | Ocena (wypełnia Zamawiający) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I informacje ogólne |
|  | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Deklaracja zgodności na cały aparat podłogowy kostno-płucny (łącznie z detektorem), nie osobne dokumenty na elementy składowe. | TAK, załączyć deklarację zgodności | Bez punktacji |  |  |
|  | Oferowany system fabrycznie wyposażony w detektor cyfrowy oraz zintegrowaną stację technika, nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych detektorami. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu RTG za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze. | TAK | Bez punktacji |  |  |
| II KOLUMNA PODŁOGOWA lampy RTG |
|  | Kolumna z lampą mocowany na podłodze, niezależnie do stołu | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż. | ( 150 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres pionowego ruchu lampy. | ≥ 145 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Najniższe położenie ogniska od podłogi | ≤ 35 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej. | ( 270( | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej. | ( +/- 120( | Bez punktacji |  |  |
|  | Wielofunkcyjny, panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt parametrów ekspozycji min 10”. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji (bez konieczności zmiany programu anatomicznego): min. kV, mAs oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg. | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Na panelu przy lampie rtg wyświetlany obrazkowy przewodnik w ustawianiu pacjenta do danego badania oraz sposób kolimacji w celu standaryzacji badań | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Wyświetlenie odległości SID. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Max SID uzyskiwane do detektora w stole | ≥ 115 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Lampa rtg automatycznie śledzi zmianę wysokości stołu oraz statywu utrzymując stałe SID. | TAK | Bez punktacji |  |  |
| III Lampa RTG i kolimator |
|  | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 0,6 | Bez punktacji |  |  |
|  | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 1,2 | Bez punktacji |  |  |
|  | Nominalna moc ogniska małego wg IEC. | ≥ 27 kW | Bez punktacji |  |  |
|  | Nominalna moc ogniska dużego wg IEC. | ≥ 55 kW | Bez punktacji |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody. | ≥ 300 kHU | ≥ 350 kHU – 5 pkt., < 350 kHU – 0 pkt. |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg. | ≥ 1,2 MHU | ≥ 1,3 MHU– 5 pkt. < 1,3 MHU – 0 pkt. |  |  |
|  | Miernik dawki (DAP). | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora | ( +/- 45( | Bez punktacji |  |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i liniowym laserem. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczna, wstępna kolimacja zgodnie z programem anatomicznym. | TAK/NIE | Bez punktacji |  |  |
|  | Zintegrowana w kolimatorze kamera do podglądu pacjenta (do kontrolowania jego stanu i ułożenia), obraz wyświetlany na stacji technika | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| IV Generator RTG |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 100 kHz | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601). | ≥ 50 kW | Bez punktacji |  |  |
|  | Max prąd w radiografii. | ≥ 550 mA | Bez punktacji |  |  |
|  | Max wartość mAs. | ≥ 600 mAs | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres napięć w radiografii. | min. 40 - 150 kV | Bez punktacji |  |  |
|  | Programy anatomiczne | ≥ 200 | Bez punktacji |  |  |
| V Uniwersalny stół diagnostyczny z SILNIKOWĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI |
|  | Blat pływający | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi. | ≤ 55 cm | ≤ 52 cm – 5 pkt >52 cm – 0 pkt |  |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi. | ≥ 80 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Długość blatu stołu. | ≥ 210 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Szerokość blatu stołu. | ≥ 80 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu. | ≥ 65 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu. | ≥ 25 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Max. obciążenie blatu stołu w pozycji środkowej. | ≥ 250 kg | Bez punktacji |  |  |
|  | Odległość zewnętrzna powierzchnia płyty stołu – detektor. | ≤ 8 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al (wg EN/IEC 60601-1-3). | ≤ 1,0 mm Al | Bez punktacji |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa, wyciągana. | TAK, podać parametry | Bez punktacji |  |  |
|  | Układ AEC w stole. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Szuflada w stole śledzi ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Szuflada w stole śledzi ruch lampy podczas kątowania lampy (np. do zdjęć miednicy) z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Uchwyt dla pacjenta min 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |  |
| VI Statyw do zdjęć odległościowych |
|  | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≤ 35 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≥ 175 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Układ AEC w statywie | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa lub zestaw kratek umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm oraz projekcji z SID 115 cm | TAK, podać parametry | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al. | ≤ 1,0 mm Al | Bez punktacji |  |  |
|  | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora. | ≤ 6 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Bezprzewodowy pilot do zdalnej zmiany wysokości statywu | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość wyboru na bezprzewodowym pilocie przejazdu do min. 2 wstępnie zaprogramowanych pozycji statywu | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość zdalnej zmiany kolimacji za pomocą bezprzewodowego pilota | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Min. na statywie widoczna w całym pomieszczeniu optyczna sygnalizacja stanu aparatu (np. świetlny znacznik) – co najmniej: „gotowy do ekspozycji” oraz „ekspozycja w trakcie” | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| VII Detektor BEZPRZEWODOWY |
|  | Detektor bezprzewodowy. | Tak, podać model | Bez punktacji |  |  |
|  | Detektor do stosowania w stole, w statywie oraz poza nimi (pacjenci na wózkach itp.). | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora. | ≥ 42 cm x 34 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Materiał scyntylatora – CsI. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 5,5 mln | Bez punktacji |  |  |
|  | Rozmiary piksela. | ≤ 160 µm | Bez punktacji |  |  |
|  | Głębokość akwizycji. | ≥ 16 bit | Bez punktacji |  |  |
|  | Maksymalna waga detektora z akumulatorem. | ≤ 3,5 kg | Bez punktacji |  |  |
|  | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji). | ≥ 150 kg | Bez punktacji |  |  |
|  | DQE | ≥ 65 % | Bez punktacji |  |  |
|  | Materiał scyntylatora – CsI. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zewnętrzna (np. nastołowa) ładowarka akumulatora detektora oraz łącznie min. 2 akumulatory | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Dodatkowa osłona do zdjęć pod obciążeniem | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakładana na detektor kratka przeciwrozproszeniowa | TAK | Bez punktacji |  |  |
| VIII Konsola technika RTG APARATU KOSTNOPŁUCNEGO |
|  | Konsola technika obsługiwana min. przy pomocy klawiatury i myszki. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Monitor dotykowy min. 23” | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów). | ≥ 5000 | Bez punktacji |  |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu | ≤ 4 s | Bez punktacji |  |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości. | ≤ 12 s | Bez punktacji |  |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych w tym programów dziecięcych | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | W ramach programów anatomicznych automatyczne ustawianie parametrów ekspozycji. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Indywidualne konta dla każdego użytkownika z indywidualnym hasłem do logowania do stacji technika | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Nagrywarka CD i / lub DVD. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu RIS oraz w trybie pilnym (bez podawania danych pacjenta). | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS • DICOM Dose Structured Report | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Pomiar odległości zaznaczonych na obrazie z kalibracją | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Na stacji technika dostępna informacja o połączeniu z detektorem bezprzewodowym | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Na stacji technika dostępna informacja o stopniu naładowania detektora bezprzewodowego | TAK | Bez punktacji |  |  |
| IX WYMAGANIA DODATKOWE |
|  | Gwarancja na aparat rtg min. 24 m-ce | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Integracja z dostarczanym systemem PACS w zakresie min. DICOM 3.0: DICOM Send, DICOM Print, DICOM Worklist | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Szkolenie obsługowe dla techników 1 dzień | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Wykonanie prac adaptacyjnych w minimalnym zakresie niezbędnym do instalacji i uruchomienia aparatu zgodnie z SIWZ (w tym testy odbiorcze i specjalistyczne oraz projekt osłon stałych rtg) | TAK | Bez punktacji |  |  |

2.  Wyposażenie IT do aparatu RTG

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana | Ocena (wypełnia Zamawiający) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1 zestaw |
|  | Nazwa/typ | Podać |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |  |
|  | Nieograniczona liczba klienckich licencji dostępowych dla użytkowników PACS w formie komunikacji poprzez protokół DICOM (zewnętrzne stacje) oraz możliwość przeglądania zdjęć w przeglądarce referencyjnej. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczny backup bazy danych | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Funkcjonalność DICOM Modality Worklist | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość dodania/ skonfigurowania dowolnej liczby list roboczych DICOM | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Interfejs wspierający standard DICOM 3.0 | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Generowanie DICOM Modality Worklist zależnie od statusu badania | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie badania z listy DICOM z konsoli urządzenia, w momencie kiedy badanie zostanie zakończone w RIS | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych typów badań | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych pracowni diagnostycznych | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych urządzeń diagnostycznych | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość „ręcznego” połączenia badania obrazowego DICOM z rekordem pacjenta, np. w momencie awarii listy roboczej DICOM | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania i podłączenia dowolnej liczby stacji diagnostycznych i archiwów PACS | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 obsługiwane transfer syntaxy: Little Endian Implicit, Little Endian Explicit, JPEG 2000 | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Moduł PACS działający na tym samym serwerze co RIS | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | System posiada kompresję JPEG 2000 Lossless obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od dowolnego tagu w pliku DICOM | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Oferowany system archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) musi być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako wyrób medyczny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 211 z późniejszymi zmianami) - tj. musi posiadać: wpis lub zgłoszenie/powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych, deklarację zgodności CE z dyrektywą 93/42/EWG - w klasie co najmniej I | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Radiologiczny System Informatyczny (RIS) – 1 zestaw |
|  | Producent | Podać |  |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |  |
|  | Nieograniczona liczba klienckich licencji dostępowych dla użytkowników RIS | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | System licencjonowany na poszczególne pracownie. Licencja na podłączenie : 1 aparatu RTG | TAK podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Klient webowy działający na nowych przeglądarkach z HTML5/CSS3 i działa w oparciu o silnik renderowania HTML przeglądarki, nie wymaga wtyczek flash, java, activex itp. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Współpraca z systemami Windows XP/Vista/7/8, Linux, Mac OSX | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczne generowanie wiadomości e-mail do administratorów systemu o zatrzymaniu interfejsu oraz o wywoływanych alertach (wykorzystanie CPU, wykorzystanie miejsca na dyskach) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczny backup bazy danych na wskazany zasób sieciowy NFS | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczny system raportowania o niepowodzeniu wykonania kopii zapasowej za pomocą wiadomości email. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | System audytowy wersjonujący akcje w systemie pozwalający na przywrócenie poprzedniego stanu danych. System musi umożliwiać cofnięcie usunięcia rekordu pacjenta, cofnięcie poprzedniej wersji opisu badania, możliwość przesłuchiwania poprzednich wersji opisów dźwiękowych. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | III. WIDOK OGÓLNY |  |  |  |  |
|  | Widok ogólny po zalogowaniu posiada informacje o ostatnim logowanie: min. adres IP i datę logowania. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Widok ogólny po zalogowaniu posiada informacje o ostatnich zadaniach nagrywania badań DICOM na CD/DVD: min. nazwa nagrywarki, numer badania, data akcji, status. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Widok ogólny po zalogowaniu posiada listę linków do dokumentów PDF definiowanych przez administratora np. formularze, papier firmowy, oświadczenia. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Widok ogólny po zalogowaniu posiada informacje o wizytach, które wymagają uzupełnienia danych np. zlecenie przez lekarza uzupełnienia informacji o danych ze skierowania. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Widok ogólny po zalogowaniu przez lekarza posiada informacje o badaniach przekazanych do konsultacji. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Widok ogólny po zalogowaniu przez lekarza posiada statystyki opisanych badań. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | IV. LISTA WIZYT |  |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany widoku listy wizyt w zależności od wybranego czasu i daty | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość wyszukania i wyświetlenia szczegółów wizyty: ID pacjenta, nazwisko, imię, rodzaj badania, status badania | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość szybkiego wyszukiwania wizyt na podstawie częściowo wpisanych danych, takich jak: nr badania, PESEL, nazwisko, imię pacjenta, data ur. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Śledzenie w systemie informacji, czy pacjent już oczekuje na badanie (czy pojawił się w poczekalni) | TAK | Bez punktacji |  | - |
|  | Monitorowanie czasu oczekiwania pacjenta na badanie (możliwość przypisania optycznej informacji o czasie oczekiwania) | TAK | Bez punktacji |  | - |
|  | Możliwość wyświetlenia grupy i typu badania, jednostki kierującej, lekarza kierującego na liście wizyt, | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość zawężenia listy do badań pilnych oraz do listy badań z medycyny pracy. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Na liście pacjentów możliwość wyszukiwania pacjentów po imieniu, nazwisku, dacie urodzenia, PESEL oraz możliwość schowania pacjentów NN z listy pacjentów za pomocą filtra. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | V. FUNKCJE PLANOWANIA PRACY |  |  |  |  |
|  | Intuicyjny terminarz ułatwiający rejestrację z funkcjami drag&drop zarówno dla pojedynczych jak i dla wielu badań jednocześnie (np. z powodu awarii aparatu możliwość przeciągnięcia wielu badań z danego dnia na pole tymczasowe, zmiana dnia i przeniesienie badań w wolne terminy) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Wyświetlanie w terminarzu podsumowania ilości badań zapisanych na dany dzień z podziałem na rodzaje finansowania | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Wyświetlanie w terminarzu bieżącej informacji na temat ilości punktów NFZ za: dany dzień, miesiąc, rok z podziałem na wykonane i wykonane + planowane (szacowanie statystyczne na podstawie danych podanych przez Zamawiającego) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość widoku badań planowych i nieplanowych w terminarzu | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość szybkiego wyboru daty w terminarzu (miniaturowy kalendarz) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Generowanie harmonogramu pracy pracowni na każdy dzień | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość dostosowania przedziałów czasowych (5 min, 10 min, 15 min, 20 min itd.) w Terminarzu w zależności od potrzeb poszczególnych pracowni | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość tworzenia i zarządzania pasmami rezerwacji (czasy pracy pracowni, święta, czasy przerw w pracy urządzenia np. serwis, dodatkowe informacje np. „tylko dla oddziału SOR”) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość szybkiego podglądu pasm rezerwacji za pomocą listy pasm z dodatkowymi informacjami w postaci tabeli. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość wydruku listy wizyt w wybranym dniu | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Szybkie rezerwowanie i zgłaszanie wizyt na CITO w terminarzu badań nieplanowych (za pomocą jednego kliknięcia tworzymy wstępnie uzupełnione badanie CITO). | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Wyświetlanie ilości pacjentów aktualnie oczekujących na wykonanie badania | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość usuwania wizyt z poziomu Terminarza | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczne odświeżanie informacji nt wizyt bez konieczności odświeżania przeglądarki | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość tworzenia wizyt nachodzących czasowo na siebie | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość tworzenia wizyt nieplanowych w terminarzu. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Podgląd wizyt nieplanowych w terminarzu. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość dezaktywacji weekendów (schowania) w widoku terminarza. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość szybkiej akceptacji badań zleconych za pomocą drag&drop bezpośrednio na wybraną datę w terminarzu. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość szybkiego podglądu badań zleconych po najechaniu kursorem. Informacje minimum: imię, nazwisko, PESEL, płatnik, numer kontaktowy. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | VI. FUNKCJE OBSŁUGI ZLECEŃ I OPISYWANIA BADAŃ |  |  |  |  |
|  | Automatyczne wyszukiwanie duplikatów pacjentów wprowadzonych do systemu i system ostrzegania o takich przypadkach (na bazie numeru PESEL) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczne obliczenie i wyświetlanie wieku pacjenta na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rejestrowania pacjenta na kilka procedur jednocześnie | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Rejestracja pacjentów zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość indywidualnego ustawienia czasu trwania badania dla każdej wizyty | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczne wyszukiwanie kodów ICD10 na podstawie fragmentu rozpoznania lub kodu zgodnego z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość wygenerowania i udostępnienia użytkownikowi obrazu ISO (dane DICOM, opis) i nadruku na płytę CD i DVD (możliwość ręcznego nagrywania badania) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość wygenerowania i udostępnienia użytkownikowi obrazu do nadruku na CD (możliwość ręcznego nagrywania badania) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zaawansowany system cenników z podziałem na płatników, procedury medyczne, czas obowiązywania, dodatkowe parametry jednostek zlecających (min. REGON i NIP jednostki zlecającej). Walidacja poprawności NIP i REGON. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Oprogramowanie RIS sterujące robotem do nagrywania płyt bez konieczności instalacji zewnętrznego oprogramowania na komputerze sterującym robotem | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Nagrywanie wyników badań na zewnętrznych duplikatorach (min. Rimage, Primera, Epson) bezpośrednio przez RIS bez dodatkowych licencji. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Szczegółowa dokumentacja zmian dokonywanych w zakończonych opisach (zmiany, odpowiedzialne osoby) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji dostępu do wyników badań podmiotom zewnętrznym przez dowolną przeglądarkę internetową HTML5/CSS3 | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji dodatkowego modułu pozwalającego na nadawanie tymczasowego dostępu do wyniku badania dla pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji dodatkowego modułu pozwalającego na nadawanie tymczasowego dostępu do wyniku badania dla lekarza kierującego | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość powiadamiania SMS/e-mail wybrane osoby o fakcie opisania badania (np. pacjenta, lekarza kierującego itp..) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Wyszukiwanie opisów – możliwość wyszukiwania po: dowolnej frazie występującej w tekstach opisów, modalności, ICD10, tagach, dacie badania. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Funkcjonalność DICOM Modality Worklist | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość dodania/ skonfigurowania dowolnej liczby list roboczych DICOM | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Generowanie DICOM Modality Worklist zależnie od statusu badania | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie badania z listy DICOM z konsoli urządzenia, w momencie kiedy badanie zostanie zakończone w RIS | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych typów badań | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych pracowni diagnostycznych | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | VII. FUNKCJE FINANSOWE |  |  |  |  |
|  | Importowanie danych z kontraktu wygenerowanego przez system informatyczny NFZ | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczne wstawianie wymaganych informacji o procedurze dla badań Funduszowych (ICD9) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość bezpośredniego rozliczania badań w systemie NFZ | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość generowania raportów na potrzeby współpracy z NFZ | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Obsługa systemu eWUŚ z poziomu systemu RIS (sprawdzanie statusu ubezpieczenia rejestrowanego pacjenta) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczne wywołanie sprawdzenia statusu ubezpieczenia (eWUŚ) podczas zgłoszenia badania funduszowego | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość ręcznego wywołania sprawdzenia statusu ubezpieczenia (eWUŚ) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość załadowania plików odpowiedzi z systemu eWUŚ przez lokalnego administratora systemu | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość sprawozdawania kolejek oczekujących na badanie zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia. System gromadzi informacje o przyczynie usunięcia pacjenta z kolejki oczekujących zgodnie z w/w rozporządzeniem. | TAK | Bez punktacji |  |  |
| X | VIII. OPIS BADANIA |  |  |  |  |
|  | Zintegrowany system dyktowania opisów na każdej lekarskiej stacji opisowej z zachowywaniem kolejnych wersji nagrań | TAK | Bez punktacji |  |  |
| 2 | Graficzna możliwość śledzenia, czy badanie jest w trakcie opisywania | TAK | Bez punktacji |  |  |
| 5 | Blokada opisu badania przez wielu użytkowników z informacją przez kogo badanie jest opisywane. | TAK | Bez punktacji |  |  |
| 6 | Blokada opisu badania przez wielu użytkowników z możliwością przejęcia badania po zakończeniu przez pierwszego użytkownika edycji (powiadomienie z możliwością wybrania akcji przejęcia badania) | TAK | Bez punktacji |  |  |
| 7 | Możliwość zapisania częściowo opisanego badania jako „draft”. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Wielopoziomowe, edytowalne wzory opisów badań z podziałem na prywatne dla danego użytkownika i publiczne (dla wszystkich). | TAK | Bez punktacji |  |  |

| 9 | Możliwość formatowania wzorów opisów badań | TAK | Bez punktacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozwijana lista poprzednich opisów. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Lekarska stacja diagnostyczna wyposażona w oprogramowanie i monitory spełniające wymagania do opisu badań rtg | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | IX. RAPORTY |  |  |  |  |
|  | Rozbudowany katalog typowych statystyk dostępnych bezpośrednio z systemu RIS | TAK | Bez punktacji |  |  |
| 2 | Możliwość nadawania praw dostępu do poszczególnych statystyk na poziomie użytkownika oraz grup użytkowników | TAK | Bez punktacji |  |  |
| 3 | Elastyczne dostosowywanie zakresu czasu dla generowanych statystyk | TAK | Bez punktacji |  |  |
| 4 | Ręczne zawężanie wyników statystyki za pomocą dostępnych filtrów | TAK | Bez punktacji |  |  |
| 5 | Elastyczna adaptacja wyświetlania statystyk, np. kolejność i ilość wyświetlanych kolumn | TAK | Bez punktacji |  |  |
| 6 | Generowanie ksiąg pracowni diagnostycznych | TAK | Bez punktacji |  |  |
| 7 | Możliwość podglądu i wydruku wygenerowanych raportów | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość eksportu raportów do formatu czytelnego dla Microsoft Excel, OpenOffice, LibreOffice | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | X. Gwarancja na oprogramowanie |
|  | Gwarancja na oprogramowanie RIS i PACS i oprogramowanie lekarskiej stacji diagnostycznej – min. 24 m-ce | TAK podać | Bez punktacji |  |  |
| 2 | Gwarancja na oprogramowanie RIS i PACS obejmuje wszystkie aktualizacje i nowe wersje oprogramowania wraz z ich instalacją i konfiguracją oprogramowania. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | XI. Wdrożenie systemu |
|  | Oferent zapewni instalację, konfigurację i szkolenia aplikacyjne z zakresu oprogramowania RIS i PACS. | TAK | Bez punktacji |  |  |

- Aparat ultrasonograficzny z trzema głowicami

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana | Ocena (wypełnia Zamawiający) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka główna |
|  | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | min. 1,3 – 12,0 MHz | Bez punktacji |  |  |
|  | Technologia cyfrowa | Tak – opisać | Bez punktacji |  |  |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy, zwarta, jednomodułowa mobilna konstrukcja wyposażona w cztery skrętne koła z możliwością blokowania. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie | Min.3 | Możliwość rozbudowy o 4 aktywny port – 10 pkt. brak możliwości rozbudowy – 0 pkt |  |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Min. 21 cali | 21 cali – 0 pkt. >21 cali – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia i wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania niezależnie od korpusu aparatu. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość obracania panelu starowania niezależnie od korpusu aparatu. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min 10” | Tak | > 10 cali - 10 pkt. 10 cali - 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler. | Min. 2500 | Bez punktacji |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Zintegrowany dysk twardy HDD | Min. 500 GB | > 500 GB - 10 pkt. 500 GB - 0 pkt |  |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” | Min. 30 | Bez punktacji |  |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Tak, Podać typ i producenta | Bez punktacji |  |  |
|  | Preinstalowany dedykowany system ochrony antywirusowej | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z opcjonalną możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Waga aparatu bez głowic i urządzeń peryferyjnych | Max. 75 kg | Bez punktacji |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm] | Od max. 1 do min. 30 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego. | Min. 10 x | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. | Min. 10 x | Bez punktacji |  |  |
|  | Dodatkowa funkcja powiększenia obszaru bez utraty detali – tzw. HD ZOOM | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Zakres dynamiki systemu [dB] | Min. 220 dB | Bez punktacji |  |  |
|  | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B za pomocą jednego przycisku. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru powyżej 5 kierunków sterowania liniami obrazowymi. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |  |
|  | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | Tak, opisać | Bez punktacji |  |  |
|  | Tryb M | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0( kącie korekcji | Min. +/- 350 cm/s | Bez punktacji |  |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [cm] | Od max 0,2 do min. 20 mm | Bez punktacji |  |  |
|  | Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm] | Min. 0 - +/- 89(, skok o 1( | Bez punktacji |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0( kącie korekcji | Min. +/- 650 cm/s | Bez punktacji |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [Obra-zy/sek.] | Min. 180 Obr/sek. | Bez punktacji |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [Obra-zy/sek.] | Min. 190 Obr/sek. | Bez punktacji |  |  |
|  | Tryb Doppler Tkankowy (CDI) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Doppler Tkanowy spektralny i kolorowy | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe, minimum: | - kardiologiczne - naczyniowe - TCD - brzuszne - tarczycy | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych | Min. 8 | Bez punktacji |  |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Głowica sektorowa elektroniczna „phased array” wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych dorosłych. | Podać typ i producenta | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 1,3 – 4,4 MHz | Bez punktacji |  |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji [cm] | Min. 30 cm | Bez punktacji |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Praca w trybie Dopplera ciągłego CWD | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych. | Podać typ i producenta | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 5,0-10,0 MHz | Bez punktacji |  |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - | Tak, wymienić [MHz] | Bez punktacji |  |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy | 40 mm +/-5% | Bez punktacji |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie rombowe | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Praca w trybie virtual convex | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica konweksowa, do badań jamy brzusznej. | Podać typ i producenta | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 1,4 – 5,0 MHz | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba elementów | Min. 128 | Bez punktacji |  |  |
|  | Maksymalny kąt widzenia głowicy | Min. 68 stopni | Bez punktacji |  |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak, podać wartość | Bez punktacji |  |  |
|  | Min. 4 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak, podać wartość | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość pracy z nasadką biopsyjną | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) |  |  |  |  |
|  | Zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne o długości min. 50cm. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o zakresie częstotliwości min 5,0-16,0 MHz i szerokości matrycy max. 35mm. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną o maksymalnym polu widzenia min. 215 stopni | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję elastografii uciskowej | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego (Wi-Fi) podłączenia do sieci komputerowej LAN | Tak, opisać | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie wolumetryczne 4D z głowic objętościowych typu convex. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 15 sekund. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 84. | Gwarancja na aparat usg min. 24 m-ce | Tak | Bez punktacji |  |  |

……………………………………

data i podpis Wykonawcy/upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 5 do SIWZ

L.dz. 01748/09 /2019  z dn. 23.09.2019r

UMOWA __/10/19

(wzór)

zawarta w dniu ……………… roku w Nowogardzie, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Rejonowym w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard

ujawnionym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023921,

NIP: 856-16-67-533,                           REGON 812372658,

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Kazimierza Lembasa

zwanym dalej „Zamawiającym”

a ………………………………………………………………………………….

posługującym się następującymi numerami:

# NIP: …………………………….

# REGON: ……………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez osoby upoważnione:

- ……………………..

- ……………………..

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy L.dz. 01748/09/2019 z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej Ustawą PZP.

§ 1.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i uruchomienie aparatu USG (nazwa aparatu: ………………… producent …….…………., typ …………….., model ……………….., rok produkcji ………………..) oraz dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG z  wyposażeniem IT, nazwa aparatu: …………………………… producent …….…………., typ …………….., model ……………….., rok produkcji ……………….. (zwany dalej aparatem lub sprzętem)  oraz adaptacja/dostosowanie pomieszczeń pracowni RTG Zakładu Opiekuńczo Leczniczym w Resku ul. Szpitalna 8, a nadto wykonanie prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia aparatu oraz jego zainstalowanie wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych prób, pomiarów, wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz wykonanie i przekazanie zaakceptowanego przez SANEPID projektu osłon stałych dla pracowni radiologicznej. Ponadto wymagane jest oznakowanie pracowni zgodnie z przepisami obowiązującymi w RP w tym zakresie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz wymaganych parametrów sprzętu zawiera załącznik nr 4 oraz tabela nr1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany aparat wraz z niezbędnymi elementami do wykonania umowy jest fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.175 ze zm.).

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.

§ 2.

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej do przetargu.

- Wykonawca oświadcza, że oferta przetargowa obejmuje pełny zakres przedmiotu umowy uwzględniony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Odpowiedzialność za dobór aparatu oraz pozostałych elementów przedmiot umowy, zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami Zamawiającego ponosi Wykonawca. Oferowany przedmiot umowy winien być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć w sposób zgodny ze wskazaniami i wytycznymi wytwórcy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Oferowany przedmiot umowy musi posiadać oznaczenia oraz dokumentację w języku polskim.

- Służby Wykonawcy, które będą wykonywały prace związane z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem, obsługą serwisową muszą się legitymować posiadaniem właściwych uprawnień związanych z wykonaniem w/w czynności.

- Wykonawca jest zobligowany do użycia opakowań odpowiednich do rodzaju transportu, które zabezpieczą przedmiot umowy przed uszkodzeniem.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie przedmiotu umowy do używania.

- Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- karty gwarancyjne,

- paszport techniczny,

- wykaz autoryzowanych punktów serwisowych w okresie gwarancyjnym,

- instrukcję użytkowania urządzenia w języku polskim,

- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

- specyfikację katalogową (handlową) przedmiotu umowy,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy,

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu umowy niezwłocznie od dnia podpisania protokołu przekazania terenu prac.

- Strony ustalają termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na nie dłuższy niż 70 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu prac.

- Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o gotowości przekazania przedmiotu umowy na 5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru przedmiotu umowy.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy ustala się Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy w oparciu o podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru urządzenia oraz po jego zainstalowaniu i uruchomieniu w przystosowanych pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię RTG z uwzględnieniem poniższego punktu.

- Warunkiem podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony jest:

    - wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych,

    - wykonanie prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia aparatu oraz jego zainstalowanie wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych prób, pomiarów, wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz wykonanie i przekazanie zaakceptowanego przez SANEPID projektu osłon stałych dla pracowni radiologicznej. Ponadto wymagane jest oznakowanie pracowni zgodnie z przepisami obowiązującymi w RP w tym zakresie,

    - wykonanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej montażowo-instalacyjnej pracowni RTG (po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej bez zabezpieczeń na CD),

    - wszelka dokumentacja (protokoły, testy, certyfikaty, instrukcja obsługi, konserwacji i dezynfekcji itp.) winna być sporządzona w języku polskim, musi być dostarczona przed terminem odbioru przedmiotu umowy.

- Wszelkie materiały niezbędne do wykonania prac związanych z instalacją i uruchomieniem aparatu Wykonawca zapewni we własnym zakresie, a prace te wykona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykorzystane materiały muszą posiadać wszelkie atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do stosowania ich w obiektach służby zdrowia. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym warunki i terminy ich wykonywania w czynnym obiekcie. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonywanie robót również w dni ustawowo wolne od pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczeń pracowni RTG  na czas prac adaptacyjnych  i instalacji aparatu i będzie ponosił z tego tytułu pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących w/w prace oraz innych osób upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie prac warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkie zabezpieczenia, w szczególności mając na uwadze dobro osób korzystających z usług Szpitala  i jego pracowników.

- Wykonawca zobowiązuje się zastosować takie materiały budowlane, które spełniają wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane, a w szczególności posiadać będą odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz winny być zgodne z właściwymi przepisami i dokumentacją projektową.

- Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia po zakończeniu prac, a przed odbiorem końcowym – terenu przez siebie użytkowanego, do stanu nie gorszego niż przed jego przejęciem.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty ich stwierdzenia.

- Roboty dodatkowe nie objęte wynagrodzeniem i zakresem ustalonym niniejszą umową, mogą być wykonane tylko w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół Konieczności sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i wymagają spełnienia przesłanek określonych art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP oraz zmiany umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu na roboty dodatkowe konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości zaplecza, ciągów komunikacyjnych na terenie Zamawiającego.

- Odpowiedzialność za przedmiot umowy przenosi się na Zamawiającego z chwilą podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną usterki – Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie i czasie ustalonym przez strony do ich usunięcia.  Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy element przedmiotu umowy na nowy bez żadnej dodatkowej opłaty.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w przypadku jego niezgodności z przedmiotem zamówienia. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z SWIZ i załącznikami do SIWZ, Wykonawca jest obowiązany odnieść się na piśmie do zarzutów zawartych w reklamacji Zamawiającego w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego reklamację, będzie podstawą do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej.

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy ……… miesięcznej gwarancji (min 24 m-ce).

- Zmiana umownego terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić na warunkach opisanych w SIWZ a także w przypadku działania siły wyższej, za którą strony uważać będą nagłe nadzwyczajne zdarzenia, niezależne od stron, których wystąpienia strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, a działanie których uniemożliwia wykonanie umowy zgodnie z jej treścią.

- Strona powołująca się na zdarzenie siły wyższej, jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej, a następnie do udokumentowania tego zdarzenia.

- W przypadku gdy stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron może od umowy odstąpić, bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi w takim przypadku według stanu na dzień zaistnienia zdarzenia siły wyższej.

§ 4.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, sprawny i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku oraz posiada wymagane przez prawo zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające do obrotu i używania.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, na warunkach oferty i SIWZ licząc od dnia dokonania końcowego, bezusterkowego i protokolarnego odbioru.

- Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków SIWZ w toku realizacji umowy i zawierać zapisy mniej korzystne niż określone w K.C. art. 577 do art. 581.

- Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji jakości bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny oraz autoryzowany serwis eksploatacyjny na warunkach oferty i SIWZ, w tym w szczególności: wymagane przez Wytwórcę wszelkie przeglądy techniczne i konserwacje, celem zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej pracy towaru stanowiących przedmiot umowy. Wykonanie prac serwisowych Wykonawca będzie potwierdzał dokonując wpisów we właściwej dokumentacji eksploatacyjnej towaru zgodnie z wymogami wytwórcy i obowiązującym stanem prawnym.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub importem części zamiennych – bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że obowiązki wynikające z gwarancji realizować będzie autoryzowany serwis.

- Gwarancja biegnie od daty wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 4.

- Uruchomienie przedmiotu umowy:

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania towaru do eksploatacji i podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, dokona sprawdzenia jego funkcjonalności, a w razie stwierdzenia wad, zgłosi w terminie do 30 dni reklamację Wykonawcy.

- Wykonawca w ciągu 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji, rozpatrzy ją, a w przypadku jej uznania, zobowiązany jest w terminie do 5 dni do wymiany wadliwego podzespołu na takie samo urządzenie bez wad, bez żadnej dodatkowej dopłaty, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi za ukryte wady i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. W przypadku zaistnienia konieczności importu części/podzespołu okres naprawy może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych.

- Uprawnienia Zamawiającego przewidziane w niniejszym rozdziale nie wyłączają pozostałych uprawnień z tytułu gwarancji.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe w przedmiocie umowy, stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu opakowania zbiorczego przedmiotu umowy na podstawie specyfikacji katalogowej (handlowej).

- Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu nieograniczony dostęp możliwości zgłaszania awarii: telefonicznie, faksem bądź pocztą elektroniczną przez 24 godziny, w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii w terminie max 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia na numer faksu Wykonawcy awarii.

- W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 10 dni roboczych, Wykonawca zapewni przedmiot umowy zastępczy na czas trwania naprawy.

- Maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu przedmiotu umowy, wyłączające aparat z eksploatacji uprawniają do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

- Zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca prowadzi w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy przedmiotu umowy.

- o terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego,

- przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże go Zamawiającemu.

- Wszelkie naprawy gwarancyjne odbywają się z uwzględnieniem transportu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim tygodniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów przedmiotu umowy. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego przedmiotu umowy Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

- W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenia ekspertyzy. Wybór podmiotu dokonującego ekspertyzę zostanie dokonany w uzgodnieniu między stronami.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że do praw i obowiązków stron związanych z udzieleniem gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji przy umowie sprzedaży.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o planowanym przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego i upływie okresu gwarancji.

- W wypadku nie złożenia zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 22, okres gwarancji zostaje przedłużony do czasu dokonania kolejnego przeglądu gwarancyjnego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji.

- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wynikający z przestoju przedmiotu umowy związany z naprawą lub wymiana uszkodzonego, elementu, podzespołu lub jego części.

- O wadliwej pracy dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej i na numer faksu Wykonawcy.

§ 5.

- Z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę brutto ………... (słownie kwota brutto ………………………………………….) w tym podatek VAT ……… (słownie podatek VAT …………………………………….).

Wynagrodzenie płatne w 2 ratach:

I rata –  płatna po wykonaniu prac adaptacji pomieszczenia, montażem i uruchomieniem aparatu wykonaniem

pomiarów i projektu osłon stałych potwierdzonych  bezusterkowym      protokołem   odbioru prac  – płatna

w kwocie ____   złotych  do wartości umowy w kwocie_____ złotych w terminie 14 dni nie później niż

do 24 grudnia 2019r

II rata – płatna po zakończenie prac odbiorczych przez Wojewódzki Stacje Sanitarno Epidemiczno w Szczecinie,

potwierdzonych końcowym protokołem  i wydaniem decyzji na użytkowanie aparatu RTG – płatna w kwocie ____

złotych. nie później niż do końca I kwartału 2019r.

- Łączne wynagrodzenie opisane w § 5 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Płatność, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni pierwsza rata i 30 dni druga rata liczonych od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej prawidłowe wykonanie umowy na rachunek wskazany na fakturze.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe, zgodnie z art. 359 Kodeksu Cywilnego.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- koszt zakupu aparatu,

- koszt wykonanych prac adaptacyjnych,

- koszt wykonania odpowiednich prób i testów,

- koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu przedmiotu umowy,

- wszelkie koszty transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego,

- koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy do dnia przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

- koszty załadunku i rozładunku przedmiotu umowy u Zamawiającego,

- koszty zainstalowania i uruchomienia przedmiotu umowy,

- koszty szkolenia pracowników personelu technicznego w zakresie obsługi Zamawiającego,

- wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT, wszelkie koszty dojazdów

- koszty serwisu eksploatacyjnego w okresie gwarancji jakości, w tym niezbędne przeglądy techniczne, konserwacje, wzorcowania  i testy w zakresie ustalonym przez wytwórcę wyrobów.

- Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace zostało ustalone w oparciu o ofertę złożoną do przetargu, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Organu Założycielskiego.

- Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

- Zmianę ceny dopuszcza się tylko z przyczyn nie dających się przewidzieć w momencie składania oferty a w szczególności ustawowych zmian stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian

- Do ceny netto doliczony będzie podatek VAT według obowiązującej stawki.

- Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 rok  o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  / t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 684/. Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym  w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze  zm.) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 30 –go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.1.

§ 6.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:

  - 0,1 % wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru,

  - 5 % wynagrodzenia brutto niniejszej umowy z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

  - w przypadku wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.

§ 7.

Zamawiający wyznacza koordynatorów w osobie: ……………….., którzy będą współpracować z przedstawicielem Wykonawcy, którym jest: …………………………………………………….. w zakresie całokształtu działań związanych z wykonaniem postanowień niniejszej umowy. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dopuszczalna. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy, a dla jej ważności wymagana jest forma pisemna.

§ 8.

1. Wykonawca wykonana zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

2. Strony zgodnie ustalają, iż w wypadku korzystania przy wykonywaniu przedmiotu umowy przez podwykonawców Wykonawca:

- ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy,

- przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia na jego rzecz za wykonane prace,

- zapewni w formie pisemnej, iż Podwykonawca zostanie zobowiązany do spełniania warunków z tytułu gwarancji i rękojmi w sposób opisany w niniejszej umowie.

§ 9.

- Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obydwu stron.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy lub załączników oraz nie usunięcia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z treści umowy lub z treści załączników oraz nie usunięcia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym w przypadku:

    - wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy;

    - gdy Wykonawca popadł w stan upadłości;

    - gdy Wykonawca został wykreślony z właściwej ewidencji lub rejestru;

    - gdy dokonano zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy;

    - gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 4.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

    - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy.

    - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do jej treści na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  w ogłoszeniu o zamówienia lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w niniejszej umowie oraz określa warunki zmiany umowy:

  - dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie w przypadku zmian przepisów powszechnie obowiązujących, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;

  - dopuszcza się zmianę ceny oferty, polegającej na urzędowej zmianie stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Zmiana ta obowiązuje Strony z mocy prawa;

  - w przypadku zmian organizacyjno - prawnych występujących po Stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego lub Wykonawcy wstępuje jego następca prawny, w powyższych zmianach, Strony powiadomią się niezwłocznie na piśmie;

  - dopuszcza się zastosowanie urządzeń, materiałów innych, niż wskazanych w ofercie pod warunkiem zachowania przez nie co najmniej równoważnych parametrów technicznych i nie powodujących zmiany ceny oferty. Jeżeli zmiana urządzenia powoduje konieczność zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania ponosi Wykonawca;

  - dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie w przypadku zmian sposobu spełnienia świadczenia;

  - dopuszcza się zmiany terminu realizacji w przypadku:

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów oraz klęsk żywiołowych,

- wstrzymania robót przez Zamawiającego – nie wynikające z nieprawidłowego prowadzenia robót przez Wykonawcę,

- z przyczyn organizacyjnych (brak pełnego dostępu do terenu robót), lub innych uzasadnionych powodów.

- przedłużającego się czasu na uzyskanie stosownych pozwoleń, opinii itp.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy

pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy

– Prawo zamówień publicznych.

6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla

siedziby Zamawiającego.

7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                     WYKONAWCA

---------------------------------                                                                                     ----------------------------------------

Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy                                                                                                                                                    2. Tabela nr 1 opis wymagalnych  parametrów dot. przedmiotu zamówienia                                                                                                        -stanowiący załącznik do oferty niniejszej umowy.

* niepotrzebne skreślić