Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: L.dz.02145/2019

Aparat ultrasonograficzny z trzema głowicami  -  zestawienie parametrów wymagalnych

|  | Parametry wymagalne | Proszę podać (wypełnia Wykonawca) | Parametry oferowane ** (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa |  |  |
|  | Typ |  |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2019, wyklucza się aparaty demonstracyjne, powystawowe |  |  |
|  | Parametry techniczne wymagalne | Potwierdzenie spełnienia TAK / NIE* | Parametry oferowane ** (wypełnia Wykonawca) |
|  | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | min. 2,0 – 10,0 MHz |  |
|  | Technologia cyfrowa | Tak – opisać |  |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy, zwarta, jednomodułowa mobilna konstrukcja wyposażona w cztery skrętne koła z możliwością blokowania. | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie | Min.3 |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Min. 21 cali |  |
|  | Możliwość obracania panelu starowania niezależnie od korpusu aparatu. | Tak |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | Tak |  |
|  | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler. | Min. 2500 |  |
|  | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD. | Tak |  |
|  | Zintegrowany dysk twardy HDD | Min. 450 GB |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” | Min. 30 |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Tak, Podać typ i producenta |  |
|  | Preinstalowany dedykowany system ochrony antywirusowej | Tak |  |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z opcjonalną możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi. | Tak |  |
|  | Waga aparatu bez głowic i urządzeń peryferyjnych | Max. 65 kg |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
|  | Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm] | Od max. 1 do min. 30 cm |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego. | Min. 10 x |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. | Min. 10 x |  |
|  | Dodatkowa funkcja powiększenia obszaru bez utraty detali – tzw. HD ZOOM | Tak/Nie |  |
|  | Zakres dynamiki systemu [dB] | Min. 220 dB |  |
|  | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru powyżej 5 kierunków sterowania liniami obrazowymi. | Tak, opisać |  |
|  | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | Tak, opisać |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0 kącie korekcji | Min. +/- 350 cm/s |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [cm] | Od max 0,2 do min. 20 mm |  |
|  | Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm] | Min. 0 - +/- 89, skok o 1 |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [Obra-zy/sek.] | Min. 180 Obr/sek. |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |
|  | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [Obrazy/sek.] | Min. 190 Obr/sek. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | Tak |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe min. | - ginekologiczne - naczyniowe - położnicze - brzuszne - tarczycy |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych | Min. 8 |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak |  |
|  | Głowica endowaginalna do badań położniczych i ginekologicznych. | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 4,0 – 10,0 MHz |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji [cm] | Min. 14 cm |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych. | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 5,0-12,0 MHz |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - | Tak, wymienić [MHz] |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak |  |
|  | Szerokość czoła głowicy | 40 mm +/-5% |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie virtual convex | Tak |  |
|  | Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica konweksowa, do badań jamy brzusznej. | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 1,4 – 5,0 MHz |  |
|  | Liczba elementów | Min. 128 |  |
|  | Maksymalny kąt widzenia głowicy | Min. 68 stopni |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak, podać wartość |  |
|  | Min. 4 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak, podać wartość |  |
|  | Możliwość pracy z nasadką biopsyjną | Tak |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) |  |  |
|  | Zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej. | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | Tak, opisać |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne o długości min. 50cm. | Tak |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego (Wi-Fi) podłączenia do sieci komputerowej LAN | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie wolumetryczne 4D z głowic objętościowych typu convex. | Tak |  |
|  | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu | Tak |  |
|  | Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 15 sekund. | Tak/Nie |  |
| 76. | Gwarancja na aparat usg min. 24 m-ce | Tak |  |
|  | Warunki gwarancyjne |  |  |
| 77. | Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienie bez wyłączania czegokolwiek (min 24 m-c – max 48 m-cy) | Tak |  |
| 78. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię max 24 godziny. | Tak |  |
| 79. | Termin przystąpienia do naprawy gwarancyjnej max. 48 godzin od zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak |  |
| 80. | W przypadku naprawy tego samego /podzespołu/ 2 razy kolejny raz obliguje do wymiany na nowy, | Tak |  |
| 81. | Wymiana podzespołu na nowy powoduje, uzyskanie gwarancji na ten podzespół min. 12 miesięcy jeśli zdarzenie nastąpiło w ostatnich 12 miesiącach gwarancji | Tak |  |
| 82. | Aktualizacja oprogramowania w czasie trwania gwarancji nieodpłatnie, | Tak |  |
| 83. | Dostępność części zamiennych min. 10 lat dla całości przedmiotu zamówienia liczona od daty zawarcia umowy | Tak |  |
| 84. | Awaria trwająca więcej niż 2 dni robocze wydłuża automatycznie okres trwania gwarancji o czas przestoju licząc od dnia zgłoszenia - czyli reakcji, chyba, że zapewniono sprzęt zastępczy | Tak |  |
| 85. | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczy usługę w miejscu instalacji, | Tak |  |
| 86. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta /potwierdzone protokołem sprawności i wpisem w paszporcie technicznym/ oraz w ostatnim miesiącu trwania gwarancji wliczone w cenę oferty zestawu, | Tak |  |
| 87. | Paszport techniczny, protokół instalacji, protokół szkolenia z zestawieniem osób przeszkolonych, kartę gwarancyjną, instrukcją obsługi w języku polskim, certyfikat, oraz wszelkie niezbędne dokumenty przekazać po uruchomieniu i przekazaniu aparatu wskazując termin biegu gwarancji, | Tak |  |
| 88. | Szkolenie z obsługi personelu medycznego / ze wskazaniem listy przeszkolonych / w siedzibie zamawiającego z ustaleniem terminu i formy drogą telefoniczną, pisemnie, lub e-mail, | Tak |  |
| 89. | Podać dane kontaktowe i adres najbliższego punktu serwisowego z wskazaniem formy zgłoszeń awarii czy innych problemów z funkcjonowaniem zestawu. | Tak |  |

……….……………...................................................................

pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy-

zgodnie z wyciągiem z rejestru handlowego lub zaśw.

o wpisie do ewid. gosp., albo umowy spółki

, data